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                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件


竞 价 任 务 书
一、投标须知：
1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：两台超声波探伤仪设备采购
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。     
4.付款方式：签订合同后，设备到货培训调试完成并开具相应发票后支付60%到货款，验收合格并开具全额增值税发票后支付30%验收款，10%质保金一年后无质量问题给予支付。付款形式：电汇或银行承兑。
二、重要内容：

1、设备名称：便携式触摸屏超声波探伤仪     
2、设备数量：2台套
3、设备用途：铸锻件、焊缝、钢板等超声波探伤，适用于民品和压力容器。
4、设备组成：每台包含如下设备及配件：探伤仪主机及保护套、手腕带、充电器、外部座充、磁性支架、操作手册(U盘)、防尘塞、快速操作指导卡、出厂证书、仪器箱，以上数量各1件。

三、主要性能要求：

1、外形需小巧，其外观尺寸控制在220×140×65mm范围内，单手可操作。

2、需达到 IP 67 （跌落/振动测试）防护等级，以免设备跌落而报废。

3、需“磁性支架”和探伤仪配套使用，便于双手被占用时 （画缺陷前沿位置，深度），设备无处安放，以至跌落。

4、屏幕必须为触摸屏（左手或右手操作），所需功能无需来回按键调节，轻触屏幕即可改变量值。

5、要求有2个锂离子电池组，1个用于热插拔

6、设备需具备A-Scan实时平均，抑制噪声，提升信噪比，缺陷定量更稳。

7、探伤T=1000mm锻件时，要求底Φ2（即Φ2/1000mm）,基准波高50%屏高时，其信噪比≥12dB.     

8 、探伤T=1000mm铸件时，要求底Φ3（即Φ3/1000mm），准波高50%屏高时，其信噪比≥10dB. 

9、设备应内植TCG,  DAC,  DGS,  AWS,  db,  REF, JISDAC, CNDAC评估模式。
10、设备应具有ASME/AWS应用程序。

11、要求有3个闸门，其中一个为界面波闸门。

12、脉冲宽度：40 ns - 2500 ns SW（5 ns增量）

13、滤波器要求为：12个带通和高通滤波器+可定制滤波器

14、远程校准，完成年度校准，无需返厂，提升设备利用率。

15、设备需要应用商店生态，下载/定制专属检测APP,适配钢结构，压力容器等专用场景。 

16、其他具体参数见下表：

	屏幕尺寸和分辨率
	7英寸，1024 x 600像素，触摸屏

	声速范围
	250 m/s至16000 m/s

	可用视图
	A ，B* ，C*

	延迟
	-10μs至3500μs

	深度
	3 mm至27000 mm （钢）

	数字化频率
	100 MHz

	处理后的数字化频率
	400 MHz

	发射器模式
	双晶，脉冲回波法

	脉冲重复频率
	10至2000 Hz

	发射器脉冲形状
	单极性负脉冲

	发射器电压
	50 V - 350 V（10 V 增量）

	阻尼
	50Ω和400Ω

	接收器最大输入电压
	40VPP

	频率响应
	0.2 MHz至30 MHz（- 3 dB）

	增益范围
	110 dB（0.2dB增量）

	时间校正增益（TCG）
	16个点， 80dB动态， 90dB/40ns斜率

	发射器和接收器之间的串扰
	>80 dB

	信号平均化*
	2 ，4 ，8 ，16 ，32

	垂直显示的线性度
	+/-2 %

	测量模式
	波侧、波峰、零前，零后， J波侧、首次峰值

	阈值
	5 % - 95 %（1%增量）

	启动
	1至27000 mm （钢）

	宽度
	1至27000 mm （钢）

	TOF分辨率
	2.5 ns

	测量单位
	mm ，inches（英寸），% ，dB

	校准程序
	适用直探头和斜探头

	数据存储（内部）
	64GB

	数据记录器尺寸
	10000（点包括A-scan）

	电源输入
	Lemo 0S

	探头连接器
	Lemo 00

	接口连接器
	Lemo 1B ，14针（输出： 1个报警器* （喇叭）， 1个模拟装置，触发*，输入：2个编码器，1次启动/停止)

	USB 2.0
	A型（也适用于无线网卡）

	USB 3.0
	C型（也用于视频输出）

	储存温度
	-20 °C至70 °C

	工作温度
	-10 °C至50 °C

	冲击
	IEC 60068-2-27

	震动
	IEC 60068-2-6

	湿度
	EN 60068-2-30:2005 Abs. 5a和7.3 Variante 2

	电磁兼容性
	EN 61326-1 ，EN 55011

	低电压指令
	IEC 61010

	输入电源电压
	15V

	电池续航时间
	不小于5小时

	符合UT标准
	ISO 22232-1

	语言
	中文、英文、德文、法文、日文等


其他要求

仪器质保期至少为1年，质保期内出现非人为故障应给予免费更换或维修。

出具权威机构的《检测仪性能测试评价报告》。

仪器应带第三方证书。

厂商需提供技术支持。

上诉所有仪器应符合其相应的产品标准规定，具有产品质量合格证明文件。仪器合格证明文件中至少应给出预热时间、低电压报警或低电压自动关机电压、发射脉冲重复频率、有效输出阻抗、发射脉冲电压、发射脉冲宽度（采用方波脉冲作为发射脉冲的）以及接收电路频带等主要性能参数。

需选用贝克休斯（原美国GE）、奥林巴斯（日本）、Doppler（德国）或同等知名品牌。

五、技术资料
乙方向甲方提供的所有资料必须是中文版（外购件可以是英文版），纸质资料3份，电子版资料1份（存放在U盘中）。资料应包括：设备操作说明书、维护保养说明书（说明书中要有详细的预防维护保养部位、检查标准、检查方法、检查周期等）、易损件和备件清单（清单中包含易损件的名称、规格型号、数量、品牌、应用部位、原始供应商等信息）、设备机械电气原理图等。

资料在调试完成1个月内交给甲方。
六、安装调试及培训
设备安调完成后，乙方要对甲方操作人员、维修人员进行不少于3个工作日的培训，直到乙方人员学会操作及基本的维修保养。

七、验收及售后服务

设备调试完成后，甲方使用1个月无问题后，甲方给与终验收。

终验收后1年为质保期，在质保期内，乙方对设备出现的各类故障应及时提供维修服务和指导，对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费维修或更换。

乙方有义务在设备整个使用周期内提供优质服务。乙方向甲方收取的服务费应不高于行业内最低价格。
10、工期：3个月。
三.纪律
   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

四.仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地东丽区人民法院诉讼解决。
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