一重集团大连核电石化有限公司


  竞  价  委  托  书

会  签  单

项  目  名  称：压力表试验台 
拟委托竞价单位：
拟 开 标 时 间： 2026年4月 

拟 开 标 地 点：  一重集采平台              

	会签单位
	会 签 人
	日    期

	技术部门

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	使用单位

	
	

	
	
	

	
	
	

	设备能源部
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


竞  价  委  托 书
项 目  名 称：
 压力表试验台  
委 托  单 位：   一重集团大连核电石化有限公司 
全 权  代 表：    
竞价机构名称： 财务资产部招标中心  

日        期：    2026年4月
一、竞价货物清单

1、竞价货物清单
	序号
	名称
	计数单位
	数量
	备注

	1
	压力表试验台 
	台/套
	1
	


二、竞价货物报价清单

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	未税单价/元
	未税总价/元
	总税额
	备注税率

	1
	压力表试验台 
	套
	1
	
	
	
	

	合计（含税总价）
	


三、竞价设备要求

1.0、设备名称：压力表试验台 
2.0、数    量：1

3.0、设备用途：用于校验精密压力表、一般压力表及其它压力仪器仪表时，提供稳定的压力

4.0、交付日期：合同签定后50日内完成

5.0、交付地点：一重集团大连核电石化有限公司

6.0、技术要求及配件： 

6.1 工况

核心原则：设备具备高精度、高稳定性、高便捷性及环境适应性等

供电：AC220V±10%, 50Hz±1%

环境湿度：≤90%

环境温度：20℃±5℃

工作制式：连续、间断

6.2 台式压力表试验台 
	1 工况
	备注

	1.1用途
	

	用途
	主要用于校验精密压力表、一般压力表及其它压力仪器仪表时，提供稳定的压力。
	

	检测对象
	（0～60）MPa各测量段精密压力表、一般压力表。
	

	核心原则
	设备应具备高精度、高速度、高稳定性、高便捷性及优异的环境适应性。检测满足JJG49-2013弹性元件式精密压力表和真空表、JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程要求。
	

	主要构成
	高精度标准数字压力表、台式油压泵、仪器箱等
	

	1.2工况环境
	

	供电
	1.5V干电池或锂离子充电电池给高精度标准数字压力表供电
	

	工作湿度
	≤90%
	

	工作温度
	-10℃-50℃
	

	工作制式
	连续、间断
	

	2 台式压力表试验台
	

	2.1 台式油压泵（手动）
	

	操作方式
	依据JJG49-2013弹性元件式精密压力表和真空表、JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程要求，使用配套组件可快速轻松地发生所需压力值显示在高精度标准数字压力表上，读取被检压力表误差。
	

	功能描述
	台式液压泵与高精度标准数字压力表配套组合成台式压力表校验台，主要在实验室环境中使用。压杆式预压结构，可快速使用配套的高精度标准数字压力表轻松地读取所需压力值和被检压力表误差。
	

	品质要求
	全面采用不锈钢连接管路，耐腐蚀、可靠性高、操作维护方便、不易泄漏、升降压平稳。
	

	2.2 高精度标准数字压力表
	

	用户界面
	界面简洁，实时显示检测压力值、工作时间及环境温度，操作使用方便。
	

	功能描述
	主要由压力传感器及信号处理单元组成，操作简单、方便易用，可与电脑进行数据传输，方便数据存储。与台式液压泵组合用于校验一般压力表、精密压力表、真空压力表等压力仪表。
	

	配置
	        高精度标准数字压力表：                       

（0～25）MPa  0.05级 1块
	提供第三方
计量检定证书

	软件功能
	主要用于压力仪表数据的实时记录，可用于压力检测、压力检漏、压力监控等多种工作场景，它界面直观，方便操作，无需人工干预自动与联机仪表通信，多种单位可设置。
	

	2.3 其他部分
	

	附件
	各管路连接密封圈   5个                              压力表连接密封垫   5个             M20×1.5变径M14×1.5转换接头  不少于3个                  

径向转轴向（90°）接头 不少于3个                    铝合金仪器配件箱    1套

维护保养工具箱      1个

电池                10付

其它满足使用要求附件
	

	2.4 性能指标
	

	量程
	（0～60）MPa
	

	精度等级
	不低于0.05级
	

	材质
	全面采用316不锈钢连接管路
	

	传压介质
	变压器油
	

	压力表连接
	M20×1.5 快接内螺纹                      变径M14×1.5转换快接内螺纹
	

	传输方式
	可与计算机连接传输存储数据
	RS232接口

	2.5 其他要求    
	

	性能稳定
	要求设备硬件及软件系统性能长期稳定，各软件授权永久有效
	

	适用范围
	适用于在实验室内对（0～60）MPa精密压力表和一般压力表进行校验。
	

	2.6 随机资料
	

	1.用户手册及系统说明书，1份，电子版

2.所有高精度数字压力表检定证书，各1份，纸质版

3.产品合格证，1份，纸质版

4.其他资料
	

	2.7 培训
	

	卖方在台式压力表试验台软硬件系统的操作使用、维护保养等方面对买方的技术人员进行理论和实际操作培训，需准备纸质和视频教案，对用户提供的三个典型压力表进行操作达到使买方技术人员熟练操作使用的程度。
	

	2.8 质保期
	

	卖方提供整机质保不少于一年。
	

	3 其他事项
	

	卖方负责到买方现场开箱、安装、调试，买方配合。
	


7.0 合同条款及格式
7.1                供货框架合同
甲方：一重集团大连核电石化有限公司
合同编号：

法定代表人：张文平
签订地点：大连市

住所：辽宁省大连市甘井子区棉花岛路1-1号
乙方：

法定代表人：

住所：

鉴于：

甲方具有采购产品和服务的需求，乙方有意向甲方提供相关产品和服务，双方经平等、自愿协商一致，签订本供货框架合同（以下简称“本合同”）。（甲方、乙方以下分别被称为“一方”，共同被称为“双方”。）

1. 总则

1.1 本合同是甲方与乙方后续签订买卖合同、承揽合同或其他具体合同（以下简称“具体合同”）的基础。甲方将根据本合同向乙方采购产品和服务，乙方保证严格履行本合同以及根据本合同签署的具体合同中规定的义务。

1.2 本合同目的在于建立双方对于后续供货合作事宜的基本共识，但在任何情形下均不视为一方对后续签订买卖合同、承揽合同或其他具体合同（以下简称“具体合同”）的承诺，双方就具体供货事宜达成合作的意思表示以具体合同的签订生效为准。

1.3 如后续甲方与乙方在本合同有效期内签订具体合同，则本合同将与具体合同（及其附件等）共同构成双方之间就具体供货事宜达成的整体合同（以下简称“合同”），且各合同文件应互相解释，互相补充，互为说明。除双方签署时间在后的文件另有约定外，合同文件的优先顺序如下：

1.3.1 如本合同与具体合同之间有不一致或矛盾之处，应以具体合同条款为准；如本合同或具体合同就某一事项未予提及，则本合同或具体合同提及的约定内容应予以适用；

1.3.2 如技术协议的内容与其他合同文件条款有不一致或矛盾之处，应以技术协议约定为准；

1.3.3 其余情形下，合同正文条款内有约定从约定，无约定时应从各合同附件约定；

1.3.4 其余经双方确认并构成合同的有效组成部分的文件或纪要，以签订日期在后的内容为准。

2. 合同标的与合同金额

2.1 甲方向乙方采购的产品名称、规格型号、数量、价款、交货时间、运输方式、交货地点、付款时间及方式等见具体合同。
2.2 除非具体合同另有说明，本合同及具体合同项下的单位价格与合同总金额均为含税价，已包含了增值税、运输和工厂装卸费、设计费（如有）、安装调试费（如有）、包装费、技术培训及技术服务费（如有）、保险费（如有）、原材料损耗、质保期内的维修费及备品备件费用、以及乙方履行本合同及具体合同所需的全部相关税费和杂费等。

2.3 除非双方另有书面约定，合同总金额固定不变，乙方无权请求甲方支付合同总金额之外的任何其他款项。如甲方向乙方实际购买的产品数量发生相应变化，新增产品之购买的单位价格最高不应超过具体合同中明确的单价。

2.4 若在合同实施过程中发现有任何产品或服务的漏项或短缺，虽在合同中并未明确列出，但涉及合同产品的完整性或属合同产品安装和安全使用所必需的，且是满足合同规定的质量要求所必须的任何设备、部件、材料、技术文件、服务和需完成的工作等，均应由乙方负责提供并承担费用，其所需全部费用均已包含在合同价格中。

3. 支付

3.1 除非具体合同另有约定，本合同及具体合同项下的所有款项采用承兑汇票或电汇的方式支付。

3.2 全部产品到达甲方现场，经甲方检验合格后按照具体合同约定的期限支付货款。

3.3 甲方支付合同货款的金额不应高于经甲方审核无误的乙方提交的增值税专用发票的金额。

3.4 乙方申请支付预付款的，应向甲方提交与预付款金额等值或高于预付款金额的银行保函（预付款保函）。

3.5 甲方有权留取合同价格 10%以上的质保金，待产品质量保证期满后支付。

3.6 甲方向乙方付款并不表示甲方承认货物或者乙方提供的相关服务符合合同的相关规定。

4. 技术标准

4.1 技术标准。乙方应保证产品的名称、数量、型号、生产国别、质量、性能均与合同的约定一致。如双方未在合同中明确产品和服务质量及技术要求的，乙方应当保证产品和服务达到如下质量要求：

4.1.1 双方签订的技术协议、图纸和/或甲方提出的技术参数；

4.1.2 有国家标准的，应同时符合国家标准的要求，没国家标准但有行业标准的，应同时符合行业标准；

4.1.3 以上两项均没有的，应当按照通常标准或符合合同目的的特定标准或技术要求进行。

4.2 如技术资料、图纸为甲方提供的，乙方发现提供的图纸、技术资料要求不合理的，应在3日内向甲方书面提出异议，甲方应在收到书面异议后3日内作出答复。如技术资料、图纸、设计为乙方提供的，乙方应将相关技术文件报甲方进行审核，经审核同意后方可生产，但甲方出具的审核意见并不能免除乙方任何责任和义务。

5. 质量保证及质保期

5.1 质保期为自甲方和/或甲方的最终用户现场调试验收合格并在验收合格证明文件上由授权代表签字或盖章之日起一年。如乙方提供的产品在质保期内发生质量问题，乙方应予以维修、更换产品，其质保期自维修、更换完毕并经甲方和/或甲方的最终用户验收合格之日起重新计算。

5.2 因乙方产品存在自身质量缺陷（含潜在缺陷）的，乙方承担的产品质量责任持续存在，不受限于质保期的约定，甲方有权随时要求乙方处理和消除缺陷，所有费用由乙方承担。同时，甲方也有权要求乙方赔偿因此造成的全部损失。为避免疑问，验收证明或其他相关文件将不能被视为免除乙方在质保期终止后因潜在缺陷而赔偿和补偿甲方损失、费用及/或损害的责任以及其他义务的证据。

5.3 原材料由甲方提供的，甲方对原材料的质量负责，但不排除对因乙方原因所导致的质量问题的追责，因乙方原因造成的质量问题，除追究其相关责任外，乙方还应对甲方提供的原材料承担赔偿责任。原材料由乙方或第三方提供的，乙方应向甲方提供相关文件，如说明书、技术文件、原产地证明、合格证等，原材料的检验以乙方出具的合格证明、甲方复检或双方共同指定的检验机构出具的检验报告为准，上述检验证明或其他相关文件不能作为免除乙方原材料质量责任的依据。

5.4 乙方应保证提供的产品为崭新且未经使用的，保证采用优质的材料并以一流的工艺进行生产制造，保证产品符合包括但不限于签订的技术协议、规范、标准及性能等关于产品质量、包装、规格及其他方面的要求。

5.5 任何情况下,乙方交付的合同产品或提供的相关服务必须满足甲方或甲方与其最终用户（项目业主或总包商等）所签合同约定的要求或使用目的。

5.6 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并由双方各自保存一份。

5.7 乙方接到甲方合同产品故障或缺陷的通知后，应立即派人到甲方指定地点，对故障或缺陷产品进行修理或更换，所有费用均由乙方承担，该费用包括但不限于修理费用、更换费用、运输费及保险费、人工费用、差旅费用、占用甲方或甲方用户场地、机器、工具、水电、零部件拆装等费用。乙方接到甲方通知后，在甲方要求的时间内未派人到现场处理，或甲方未提出具体时间要求的，乙方在接到甲方通知后 24 小时内未派人到现场处理，或乙方抵达现场后五日内未能解决产品质量问题，或乙方处理后仍没有达到甲方或甲方用户的质量要求，甲方有权进行下列选择：

5.7.1 解除合同，并要求乙方赔偿甲方及甲方最终用户因此遭受的全部损失；

5.7.2 将产品折价处理，并要求乙方赔偿甲方及甲方最终用户因此遭受的全部损失（包含产品处理所产生的成本及费用）；

5.7.3 自行处理或委托第三方处理，其所有费用均由乙方承担。该费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、差旅费，第三方的修理费，该费用直接在任何一笔应支付给乙方的款项中扣除，不足部分，乙方应另行给予补足。但乙方的产品质量保证责任不因此解除；

5.7.4 乙方应根据合同文件规定，保证其所提供产品的质量和/或提供的相关服务，如乙方声明自己无法解决产品质量问题或无法完成相关服务工作的，以上第5.7.1至5.7.3款关于甲方有权选择各项处理方式的规定同样适用。

5.8 因客观或紧急情况需要立即修理、更换的，甲方在以书面形式通知乙方后，有权自行处理或委托第三方处理，其所有费用均由乙方承担。该费用直接在任何一笔应支付给乙方的款项中扣除， 不足部分，乙方应另行给予补足。但乙方的产品质量保证责任不因此解除。

5.9 甲方认为需要将合同产品运回乙方或甲方指定地点进行故障或缺陷处理的，乙方应同意甲方的要求，运输费用由乙方承担。

5.10 因乙方原因致使产品存在质量问题的，乙方除应承担上述条款中所述的产品质量责任外，在出现如下情形时，乙方还应向甲方和/或提出索赔的甲方的最终用户和/或其他第三方承担赔偿责任：

5.10.1 因产品质量问题期间造成的物料浪费的；

5.10.2 因产品质量问题造成监理、安装、调试等现场工作时间延长，致使甲方或甲方的最终用户相应的成本和费用增加的；

5.10.3 因产品质量问题造成工期延后，致使产品所属项目未能如期投产，带来经营收益损失的；

5.10.4 因产品质量问题造成甲方、甲方的最终用户或任何其他第三方人身伤亡和/或除本产品外其他财产损害的。

5.11 乙方有义务按照甲方（包括甲方最终用户）的要求到现场进行服务，服务内容包含但不限于安装指导、调试指导、技术服务、监装、培训等。由于乙方安装指导、调试指导、技术服务、监装错误发生的所有费用均由乙方承担，该费用包括但不限于修理费用、更换费用、运输费及保险费、人工费用、差旅费用、占用甲方或甲方用户场地、机器、工具、水电、零部件拆装等费用。

5.12 乙方保证按照甲方的要求派遣合格的技术人员到现场提供技术服务和或消除质量等方面的问题。

6. 包装、运输
6.1 产品包装必须符合国家有关规定、标准及合同约定，且应以保证产品运输安全的原则进行包装。包装物应由乙方提供，所有包装物应能防盗并防止货物及零部件的损坏，包装应根据货物特点，分别采取防潮、防湿、防霉、防锈、防腐蚀、防震等保护措施。应甲方的要求，乙方应事先提交产品的包装方案供甲方审核。包装物不回收，另有法律规定或双方约定的除外。由于包装不合格对产品造成损害的（包括但不限于由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损），甲方有权拒绝接收产品，要求乙方更换，并可要求乙方赔偿甲方因产品包装不合格遭受的损失。乙方随货物交付的技术资料（如有），应装订成册并采用适应长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。

6.2 外包装上的标识须分前、后、左、右四面印刷且符合相关标准要求，要清晰完整，易于识别且不得涂改。乙方应对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚，备品备件及专用工具应分别包装、标记清楚。乙方应在每件包装箱的两个侧面上，以明显易见的字样印刷以下标记：（1）合同号（2）出厂编号/序号（3）到货站（4）收货人名称（5）产品及部件名称（6）箱号/件号（7）毛重/净重（8）体积（9）货物运输警示标识及其他。

6.3 对于贵重部件、精密部件须做好防震、防锈、防腐蚀等保护处理；对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法及处理意外情况的方法。

6.4 产品的运输和装卸由乙方负责。乙方应按具体合同约定的方式运输，如未有明确要求，乙方应采用适合产品装载的、安全的、最适当合理的运输方式进行运输。乙方应承担其为了遵守合同约定交货时间而采用的快捷运输方式所产生的额外费用。如采用车辆运输，则乙方应确保运输车辆性能良好，证照齐全、合法、有效，车辆驾驶人具备相应驾驶执照及从业资格。

6.5 如产品在运输和装卸过程中损毁、灭失的，其风险、责任由乙方承担。

6.6 乙方应在产品交运时将装箱单或者发货单以及完整的合同查询信息及时通知甲方，以确保甲方有合理时间组织接收。

7. 交付

7.1 乙方应按甲方的要求，将产品运送至甲方指定的地点。乙方应于交货时间前不少于三（3）个工作日向甲方发出交货通知，交货通知应包括交货时间、地点、数量，以及下述各项中为履行合同所必需的内容：合同号、货物发运日、货物名称及型号、货物总毛重、外形尺寸、总包装件数和箱号、交运车站（码头）名称、车号（船号）和运单号、货物装箱清单及双方约定的其他内容。

7.2 乙方按甲方的要求将产品运送至交付地点后，乙方须配合甲方对产品的规格、型号、数量、外观、备件、配件、工具及外包装等进行清点、检查及开箱验收。如乙方安排的人员未按甲方要求的时间参加清点、检查及开箱验收的，甲方有权单方对产品进行清点、检查和开箱检验，且乙方应被视为认可甲方的清点、检查和开箱检验结果。经检验，如产品规格、型号、数量等与约定不符和/或包装破损、产品外观存在瑕疵，或产品存在受损、缺少或其他与合同约定不符的情形或应交付文件有缺失的，乙方应在甲方规定的时间内予以更换和/或补足。如因此导致乙方未能按期交货的，乙方应承担逾期交付的违约责任。

7.3 在开箱检验无误或经乙方采取补救措施并经甲方认可后的三个工作日内，乙方应安排相关人员按约定的技术标准和要求对产品进行安装并由甲方进行最终验收；如需由第三方检验机构进行验收的，由双方提交甲乙双方共同认可的、具有资质的第三方机构进行检验，双方均应认可该检验机构的最终验收结果。如验收不合格的，甲方有权拒收，并要求乙方承担相应违约责任。

7.4 乙方交付的产品通过甲方和/或甲方的最终用户验收，但并不免除乙方因产品存在潜在的质量缺陷、瑕疵所应承担的责任，同时亦不排除甲方在产品通过验收后向乙方主张因产品质量不符合约定而应承担的违约责任。

7.5 甲方根据合同约定拒收产品时，由乙方在甲方通知的期限内自行运回，费用由乙方自行承担；同时，乙方应承担更换或补足产品时的运费。乙方未按期运回视为乙方对该产品放弃所有权，甲方有权自行处置并获得处置所得。

7.6 如涉及乙方对产品进行安装、调试、试运行的，乙方安排的相关人员必须经过严格的技术与安全培训、具备相应的从业/操作资格。乙方的相关人员在产品进行安装、调试、试运行过程中应完全遵守甲方或实际安装、调试、试运行地点的安全管理规章制度。乙方如未遵守前述规章制度造成双方或第三方人员伤亡或财产损失的，应承担由此产生的一切责任并赔偿甲方由此受到的损失。

7.7 交付在以下条件全部满足时完成：（1）甲方根据合同约定，对产品完成验收，且全部产品经甲方验收书面确认合格；（2）乙方按照合同约定交付与产品相关的全部文件和资料并经甲方确认、接收。

7.8 乙方一旦预见到可能发生合同产品全部或部分延期交付的情况，必须立即通知甲方并阐明原因和延迟时间。甲方在收到乙方通知后，有权自行决定是否接受该等延期交付请求，但无论甲方是否接受都将不影响甲方于本合同项下享有的权利，甲方仍有权采取合同约定的法律救济措施，包括但不限于追究乙方逾期交付的违约责任、终止合同等。

7.9 甲方根据生产计划或交货进度的需要，可要求乙方推迟合同产品交货或要求提前交货。

7.10 对要求整批到货的合同产品，未经甲方书面许可，乙方不得分批装运发货，否则将视最后一批合同产品的交货时间为整批合同产品的交货时间。

7.11 合同产品交付合同双方以外的第三方承运人运输的，乙方应提供由第三方承运人签发的货物签收证明；合同产品由甲方指定的其他方接收的，乙方应向甲方提供接收方的验收证明（有各方签字）原件。

8. 风险转移

8.1 双方同意，产品交付之前的毁损、灭失风险应由乙方承担，产品交付后的毁损、灭失风险应由甲方承担。

8.2 上述风险发生转移并不免除乙方因产品自身存在质量缺陷、瑕疵而造成甲方、甲方的最终用户或任何其他第三方人身伤亡和/或除本产品外其他财产损害的赔偿责任。

9. 监造和检验

9.1 乙方对合同产品的质量负有全部责任， 甲方有权自行或委托第三方监造机构在乙方的工厂、乙方分包商的工厂、制造行为实施地或合同产品存储地等任何地方，对合同产品的设计、制造、检验、包装、安装等过程进行监造，乙方应予配合，但不论监造人员是否参与监造、检验，或者监造人员是否签署了监造、检验报告，均不能免除或减轻乙方按法律规定或合同约定应承担的质量责任。

9.2 乙方应免费为甲方或第三方监造机构的监造、检验提供协助和便利，包括但不限于提供办公场所、文件资料（包括但不限于具体合同项下产品的相关工艺、制造、质量控制等文件资料及记录）、检测工具、安全用品及出入许可等。

9.3 甲方监造代表对产品制造、出厂前检验及相关设备的联合调试（如有）进行监造检验时，有权了解原材料采购、部件加工，以及产品组装、检验、试验、包装的全部情况；甲方监造代表有权查阅与产品有关的所有资料和相关合同的原件，乙方应无条件配合并及时提供复印件。否则，甲方有权拒绝对合同项下产品进行验收，由此造成的所有损失由乙方承担。

9.4 甲方监造代表在监造中如发现合同产品，或用于制造合同产品的零部件、原材料，或生产设备、设施等存在质量问题或不符合合同约定的标准或要求时，有权要求乙方采取整改或更换等相应改进措施，以保证合同产品的质量，否则该产品不得出厂，由此产生的所有费用和造成的所有损失全部由乙方承担。

9.5 乙方生产的合同产品没有通过首次检验，乙方应按照合同约定对合同产品进行修理或重做。当产品需要再次检验的，甲方检验人员的费用由乙方承担，该项费用应包括甲方检验人员的交通费、住宿费及通讯费用。

9.6 乙方应将甲方监造检验纳入其生产计划安排，并应在合同产品投料前，向甲方提供整套产品的生产计划 ；产品制造过程中，乙方应按甲方要求的时间提供下个月的月度生产计划和检验计划。除具体合同另有约定外，乙方应提前7日将需要甲方现场监造检验事项书面通知甲方，甲方监造检验人员不能按乙方通知时间及时到场，甲方有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。合同约定必须由监造检验人员见证的项目， 乙方必须等待监造检验人员到达现场见证，否则由此引起的后果由乙方承担。若乙方未及时通知甲方而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下重新进行该项检验。

9.7 乙方在制造过程中都应进行严格的检查和试验。所有检查、试验必须有正式的记录文件。

10. 分包与转让

10.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得全部或部分将合同或在合同项下的任何权利、义务转让予任何第三方。

10.2 经甲方事先书面同意，乙方可以对合同进行分包。未经甲方书面同意，乙方不得将合同进行分包或转包，否则分包或转包无效。如乙方拟进行分包，则乙方应在具体合同签订前向甲方提供一套完整的分包商清单，该分包商必须为制造商，乙方应从甲方认可的分包商清单中选择分包商。

10.3 对于已获得甲方同意的分包，乙方仍应对其分包商的履约向甲方承担责任，乙方的任何分包均不能解除乙方在合同项下的任何义务和责任。如果乙方分包商的制造质量、发货进度不能满足合同要求，甲方有权就分包的合同货物，要求乙方改变分包计划或由乙方自行制造，由此产生的所有费用和给甲方造成的延误、损失均由乙方承担。
10.4 乙方应确保分包商不得再次分包或转包。

10.5 乙方应确保分包商按照本合同及具体合同关于供货、保密、知识产权、环保、安全与健康等方面的各项要求完成合同事项，并确保分包商不得以合同相对性为由对以上约定提出不适用于分包商的抗辩。

11. 保密、知识产权
11.1 甲方及乙方均有对对方保密信息（定义见下方）进行保密的义务。在未征得对方书面同意的前提下，任何一方不得披露或向任何第三方泄露对方的保密信息。

11.2 本合同所称“保密信息”是指由本合同一方（“披露方”）或其相关主体（定义见下）于任何时候以任何形式（书面，口头或其他形式）或性质（包括但不限于电子数据或数据库、绘图、影片、文件及电脑可读媒体）向另一方（“接收方”）或其相关主体披露的，与履行本合同项下事项相关，为披露方或其相关主体所有或合法拥有的，不为公众所知的所有信息。

为避免疑问，保密信息包括保密信息的副本及由接收方（或其相关主体）准备的包含保密信息的所有信息。“相关主体”是指一方控制的主体（分公司或直接、间接子公司）、对该方具有控制权的主体（自然人或法人）及对该方具有控制权的主体（自然人或法人）控制的其他主体（分公司或直接、间接子公司）。

11.3 接收方承诺所有保密信息无论是在何时及以何种形式取得，均按照本第11条约定的标准予以保密处理（并应促使其相关主体予以保密处理）。接收方同意，仅为履行本合同之目的使用保密信息。

11.4 在履行保密义务时，每一方均应采取与保护其自身保密信息所用措施同样严格的措施，并责成其相关主体及相关人士（就乙方而言，包括其分包商）遵守本第11条的约定。

11.5 接收方在本第11条项下的保密义务期限自披露方向接收方披露保密信息时起，至保密信息非因任何一方的行为或违约成为公共领域的信息为止。本第11条之效力不因本合同的终止而终止。

11.6 因生产需要，由甲方向乙方提供的、产品所包含的或与产品共同使用的所有知识产权，包括但不限于（书面、电子或口头）的计划、任何图纸、技术资料等技术性文件、模具、商业外观、手册产品说明书、用法说明、零件或组件及其任何改进或发明中包含的商标、著作权、实用新型及设计专利（包括专利申请权），其所有权均由甲方享有。乙方在产品交付时前述相关技术性文件应一并交还予甲方，且乙方应保持技术性文件的完整性，不得有缺失、破损、涂改等，且乙方不得留存备份。

11.7 乙方应保证向甲方或甲方最终用户提供的产品不得侵害任何第三方的权益，如发生任何第三方侵权行为，甲方或甲方的最终用户不承担任何责任，其责任由乙方承担。同时，因第三方侵权行为给甲方或甲方的最终用户造成损失的，乙方应承担其全部赔偿责任。

11.8 乙方基于甲方提供的技术性文件和/或技术支持所生产产品的商业秘密、技术秘密以及知识产权等为甲方所有，在未征得甲方同意的前提下，乙方不得将该等产品用于任何以获利为目的的活动，包括但不限于乙方不得生产、经销，或允许任何第三方生产、经销，或是向任何国家或地区的甲方以外的其他方出售或允许任何第三方向其出售包含甲方商业秘密、技术秘密以及知识产权等的任何产品，亦不得将甲方的商业秘密、技术秘密以及知识产权等用于除履行本合同义务之外的其他目的及用途。

11.9 对于可能侵害甲方所拥有的商业秘密、技术秘密以及知识产权等的任何个人或公司的任何举动或行为，乙方应立即通知甲方。甲方有权对第三方侵权方提起法律诉讼，并获得侵权赔偿，该权利不受乙方的制约。对于甲方就任何该等侵权进行的调查或提起的法律诉讼，乙方应提供全面配合。

11.10 乙方对因基于甲方提供的技术性文件和/或技术支持所生产产品的后续改良、优化、革新等而产生的产品的知识产权为甲方所有。

12 保险

12.1 乙方应在交付前为合同项下所有产品的损失或损坏办理相应的保险，并支付相应费用。如乙方不购买此类保险，则乙方在遇到风险的情况下，应独自承担由此引起的损失，并及时修复此类损失。

12.2 在甲方提出要求时，乙方应提供其投保的相关保单或保险合同以及保险费收据。

12.3 乙方的投保行为并不免除乙方由于其过错而应承担的赔偿责任。乙方应承担由其过错造成或引起的甲方或第三方的所有损失，包括有关保险赔偿不足的部分和保险无法赔偿的部分；乙方应在获知损失发生后立即书面通知甲方、采取合理的措施避免损失扩大并及时修复损失。
13. 不可抗力

甲乙双方均不承担因不可抗力导致无法履行合同的责任，但合同的任何一方在延迟履行其义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

不可抗力包括战争、政府禁令、骚乱、自然灾害、瘟疫等。因不可抗力事件而无法履行本合同义务的一方，应在不可抗力事件发生后 15 日内，以书面形式通知另一方，并提供发生不可抗力的有效证明文件，并应尽最大努力采取一切必要的措施防止或减少可能给对方造成的任何损失和损害。待不可抗力影响消除后，由双方及时确认是否继续按原合同履行各自义务。如不可抗力影响期限超过60日，任何一方均有权解除合同，其给对方造成的损失由双方协商确定。
14. 环保、安全与健康
14.1 乙方必须严格遵守并执行国家有关环境保护、职业健康安全法律法规、标准、体系，在产品生产过程中应减少有毒有害材料及生产工艺的使用，确保其生产的产品符合环境保护、职业健康安全相关要求。

14.2 乙方承诺组成或包含于产品的每项化学物质和/或有毒有害物质、放射性物质均适于使用和运输，并应采取适当且不违反法律、法规以及规章等的强制性规定的方式进行包装、标记、运输。

15. 违约、赔偿

15.1 合同一方迟延履行、不履行或未适当履行其在合同项下的任何承诺和义务，或其在合同及其他文件中对另一方所作的任何陈述和保证是虚假或错误的,均应视为该方违约，另一方有权要求其承担继续履行、支付违约金或赔偿损失等违约责任。 
15.2 乙方违反合同约定迟延交付产品或与产品相关的文件、资料的，乙方应承担逾期交货违约责任，乙方应按照每逾期一天，应支付合同总价0.5%的违约金，但违约金金额最高不超过合同总价的30%。合同产品或与产品相关的文件、资料逾期超过【4】周仍未交付，或是由于合同产品质量存在问题，经过更换或修理后超过合同交货期 8周仍不能保证正常使用，甲方有权解除部分或全部合同，甲方通知解除合同的，乙方应将相应款项和违约金在收到甲方通知后的1个月内退还和支付给甲方。

15.3 甲方有权要求乙方支付质量瑕疵违约金，该违约金为合同总价的【10】%。

15.4 如乙方不能按合同约定提供技术服务和或按照甲方的要求到现场消除质量问题的，每迟延一天，需要向甲方支付合同总价0.2%的违约金。

15.5 乙方未经甲方书面同意擅自分包或转包的，或者经甲方同意分包后乙方的分包商再次分包或转包的，甲方有权拒收分包或转包合同货物，乙方应按照甲方要求支付不低于合同总价30%的违约金。

15.6 乙方因违约给甲方和/或甲方的最终用户造成损失的，除应按照合同约定支付违约金外，还应对甲方和/或甲方的最终用户遭受的损失进行赔偿。

15.7 乙方应支付的违约金及相关损失，甲方有权从合同价款中扣除。上述扣款不免除乙方继续履行合同规定的义务和责任。甲方在扣除上述款项前需向乙方提供书面通知，对于甲方的扣款通知，乙方有异议的需在收到通知3日内提出书面异议，逾期未提的，则视为乙方同意扣款通知中的扣款事项。如双方就扣款事项发生争议，甲方有权在相关事项未形成确定结论前暂不支付争议款项，且甲方的行为不应被视为违约。
16. 合同变更、中止与解除
16.1 甲方有权在任何时间对合同的一项或多项做出变更，包括但不限于图纸、设计和/或技术规格；运输和/或包装方式；交付地点和/或时间；数量；质量等。除非甲方以书面形式要求进行变更，否则乙方不得执行任何变更。任何变更需经双方共同签署书面文件。

16.2 非经甲方事先书面同意，乙方不得对合同的条款和条件作出任何修改或变更(包括但不限于产品名称、数量、规格、质量要求和技术标准、交货地点、方式、运输、包装等)，如乙方擅自变更合同条件则构成违约。

16.3 甲方有权在任何时候因任何理由要求乙方中止履行合同项下的全部或任何部分，但须书面向乙方说明中止的工作内容。乙方收到甲方中止通知后，应立即暂停该部分工作，并妥善且自费保管已制产品。

16.4 如果暂停期间持续超过 180 日，则双方应尽快协商合适的解决方案或解除合同项下的全部或部分工作。

16.5 如果乙方违反或拒绝执行合同的任何约定，则甲方有权解除（终止）合同项下的全部或任何部分工作，合同的全部或部分自甲方解除（终止）通知到达乙方后解除（终止）。 因乙方违约导致合同解除（终止）的，甲方有权要求乙方按照合同约定承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。 

16.6 合同解除不得影响合同项下乙方对甲方承担的其他保证和补救措施。  

17. 陈述和保证

17.1 一方向另一方陈述和保证如下：

17.1.1 其系一家依据中国法律正式设立和有效存续的[有限责任公司/股份有限公司]；

17.1.2 其现在拥有、将来均拥有充分的权力和权限签订并履行本合同及具体合同。

17.2 乙方向甲方陈述和保证如下：

17.2.1 乙方已依法取得生产及/或销售合同项下产品所需的所有经营资质、授权及/或许可；

17.2.2 乙方拥有产品的合法出售权，且产品上未设置任何抵押、质押、留置权、附属权益、限制权益、其他担保权利或任何第三方权利；

17.2.3 乙方保证产品是全新的、未使用过的，并完全符合乙方向甲方提供的样品（如适用），以及合同规定的质量、包装、规格和性能的要求，且无材料缺陷或工艺缺陷；

17.2.4 乙方保证严格遵守履行防造假义务。造假是指乙方及其各级分包方，在资质、数据、记录、报告、证明文件、实物、标识或品牌等方面存在伪造、变造、仿冒、篡改等弄虚作假行为。乙方及其分包方发生上述造假行为，乙方须应尽快对其造假行为进行整改，并承担由此对甲方造成的损失和赔偿责任。如甲方认为其造假行为造成严重后果、乙方及其分包方屡次发生上述造假行为或对其造假行为拒不配合整改，甲方有权终止合同。

17.2.5 乙方保证，合同项下提供的产品是适销的，并且用作该类产品的常规用途时是安全和适当的。如果乙方知晓或有理由知晓甲方希望将该产品用于何种特定用途，则乙方保证该等产品适合该种用途；

17.2.6 乙方保证其向甲方提供的所有文件、测试报告、证书等均是真实有效的，不存在任何虚假或遗漏；

17.2.7 乙方生产、销售产品，乙方许可甲方使用与产品相关的软件、文件以及所有技术规范，均不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利；

17.2.8 乙方签署本合同及具体合同和履行合同项下的义务，并未导致其违反该方章程性文件的任何规定；亦未导致其违反该方作为一方的任何合同或构成违约行为；或违反任何适用的法律和法规。

18. 廉洁条款

18.1 双方必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方均有责任、义务监督、约束、规范其员工的廉洁行为。

18.2 甲方员工不得以任何理由索取、接受乙方财物，包括但不限于礼金、有价证券、银行卡、存折、商业代金券、贵重物品、回扣及好处费等。乙方不得以任何理由向甲方员工赠送财物，包括但不限于礼金、有价证券、银行卡、存折、商业代金券、贵重物品、回扣及好处费，不得报销应由甲方员工个人支付的费用。

18.3 甲方员工不得以购房、装修、购车、婚丧嫁娶、旅游出（国）境等机会向乙方敛财，不得要求乙方安排配偶、子女及其亲属的工作、以及在出（国）境、旅游等方面为其提供方便。乙方不得在上述方面为甲方员工提供特殊照顾。

18.4 甲方员工不得接受乙方可能影响公正执行合同的宴请、健身、高消费娱乐活动等。乙方不得借机向甲方员工提供影响公正执行合同的上述活动。

18.5 双方在业务活动中发现对方有违法违纪行为的，应及时提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或对方纪检监察部门举报。对方主管部门或纪检监察部门在调查涉嫌违法违纪人员时，该方应给予积极配合，提供真实情况、证据。

18.6 甲方员工违反本条规定，经调查属实的，视其情节给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。乙方违反本条规定，经调查属实的，视其情节给予批评教育、暂停其三至六个月内在甲方的业务往来，直至将其列入“黑名单”取消其供应商资格。对于被暂停业务往来或取消资格的乙方，甲方有权书面通知其解除双方已签订但尚未履行完毕的全部或部分合同，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

19. 法律适用及争议解决

19.1 本合同及具体合同均适用中华人民共和国法律。

19.2 双方发生争议应协商解决，如协商不成，可在具体合同中约定下列一种方式解决：

 （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

 （2）向约定的仲裁委员会申请仲裁。 
19.3 在争议解决前，除涉及争议事项的部分条款外，双方要继续履行本合同所规定的其他部分条款。 
20. 有效期及其他

20.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效，有效期为5(五)年，自    年   月   日起至    年   月   日止。
20.2 本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份，每份具有同等法律效力。

20.3 双方确认并同意，本合同并非格式条款，合同的任何条款均经过双方充分协商，一经签署，即代表接受本合同的全部条款。

以下无正文，为本合同签署页

甲方：一重集团大连核电石化有限公司



乙方：

法定代表人：张文平







法定代表人或

授权代表（签字）：







授权代表（签字）：

签订日期：









签订日期：

邮编：116113









邮编：

联系人：










联系人：

电话：











电话：

邮箱：











邮箱：

开户银行：中国银行大连金普新区分行



开户银行：

账号：312956312655







账号：

税号：912102007288548852



税号：

开户行地址：大连市金普新区



开户行地址：

7.2               买卖合同（设备采购用）
甲方（买方）：                                    合同编号：
                                                  签订地点：  
乙方（卖方）：                                     签订时间：      年     月    日                       
本合同为双方于     年  月  日 签订的合同编号为         _的《供货框架合同》的组成部分，并与该《供货框架合同》一同解释及适用，本合同未约定的事项按《供货框架合同》约定执行。
第1条   产品明细                                            价格单位：元
	商  品  名  称
	商品规格
	计数单位
	数量
	单 价
	总 额

	
	详见技术协议
	台/套
	1
	
	

	合计人民币含税（大写）：整
	合计（小写）：元

	安装调试费、运保费含在合同总价中
	

	未税金额为（人民币）
	元

	税率
	

	税额为（人民币）
	元


第二条   随机备品、配件工具数量及供应方法：详见技术协议。
第三条  文件资料：除设备外，乙方还需交付设备相关的文件资料，如说明书、技术文件、原产地证明等。
第四条  技术标准、质量要求：详见技术协议(
第5条  质保期：自【】起    个月
第六条  交付：1.交付地点：（注明具体地址）
2.交付时间：  年  月  日（或）按照甲方向乙方发出的交付通知确定的交付时间确定，甲方应提前   日通知乙方。
第七条  安装调试和验收：1.乙方需在交付后   天内完成安装调试及验收，实施交钥匙工程。
2.安装、调试、验收的方式及要求：
第八条  付款：
1.本合同价款的支付：（1）合同产品到达甲方指定交货地点，甲方验收合格并收到全部相关单据和资料，且乙方提供全额增值税发票后   日内，甲方向乙方支付合同价格的        %，即人民币    元；质量保证金为合同价格的    %，即人民币    元，待质量保证期结束后   日内支付。
（2）本合同生效且乙方提供预付款发票后    日内，甲方向乙方支付合同价格的   %，即人民币   元作为预付款（因甲方原因无法接收预付款发票的，需要求乙方提供预付款收据）；合同产品到达甲方指定交货地点，甲方验收合格并收到全部相关单据和资料，且乙方提供全额增值税发票后    日内，甲方向乙方支付合同价格的   %，即人民币    元作为验收款；质量保证金为合同价格的    %，即人民币    元，待质量保证期结束后   日内支付。
（3）合同产品到达甲方指定交货地点，甲方预验收合格并收到相关单据和资料 ，且乙方提供对应金额增值税发票后    日内，甲方向乙方支付合同价格的    % ，即人民币   元;合同产品安装调试完毕验收合格并收到全部相关单据和资料，且乙方提供全额增值税发票后   日内，甲方向乙方支付合同价格的    %，即人民币     元;质量保证金为合同价格的   %，即人民币   元，待质量保证期结束后    日内支付。
（4）本合同生效后    日内，甲方向乙方支付合同价格的    %，即人民币    元作为预付款；合同产品在乙方现场预验收合格，且乙方提供相应单据和对应金额增值税发票后  日内，甲方向乙方支付合同价格    %的提货款，即人民币     元；合同产品在甲方现场安装调试完毕验收合格，乙方提供全部相关单据和竣工资料，并出具合同全额增值税发票后  日内，甲方向乙方支付合同价格    %的验收款，即人民币     元；质量保证金为合同价格的    %，即人民币    元，待质量保证期结束后    日内支付。
（5）合同产品在乙方现场预验收合格，且乙方提供相应单据和对应金额增值税发票后  日内，甲方向乙方支付合同价格    %的提货款，即人民币     元；合同产品到达甲方指定交货地点，在甲方现场安装调试完毕验收合格，乙方提供全部相关单据和竣工资料，并出具合同全额增值税发票后    日内，甲方向乙方支付合同价格    %的验收款，即人民币      元；质量保证金为合同价格的    %，即人民币     元，待质量保证期结束后    日内支付。     
2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，甲方将承兑汇票交付给乙方即视为甲方已经履行了支付义务。
3.乙方向甲方办理结算的单据，均应注明合同号、产品编号、名称、型号、规格、单位、数量、重量、价格、到货地点、设备制造厂等。
第九条  乙方履约保证方式：1.乙方向甲方提供      万元履约保证金（履约保证金不得超过中标合同金额的10%），履约保证金可采取现金、支票、银行汇票、银行保函等形式。履约保证金自开具之日起生效，在合同设备最终验收证书签署之日起 28 日后失效。
如采取银行保函，乙方应按照《附件：履约保函格式》向甲方提供金额为合同价格 10 %的履约保函。保函可分时间段开具，前后时间段应保持衔接，直至合同规定的保函有效期届满为止。乙方应在每份保函到期日的 60 日前将续开保函提交给甲方，续开保函仍应满足《附件：履约保函格式》的格式和内容。本合同要求提交的保函均应由甲方认可的有资质的银行签发。保函开具后，乙方银行应向甲方银行进行确认。 
乙方应在正式签订合同后 30 日内，向甲方提交经甲方认可的合同价格 10%的银行出具的履约保函或履约保证金。如果乙方不能按照合同约定提交履约保函或履约保证金，甲方有权从合同款中扣除10%作为履约保证金或以书面通知的方式终止合同，甲方通知终止合同的，乙方应于收到通知后30日内向甲方支付合同价格10%的违约金。
2.乙方同意并承诺将乙方在甲方的应收账款        万元作为本合同的履约保证金，在本合同履行完毕之前不得向甲方索要。（   万元应收账款的具体构成为：合同编号为   合同项下形成的应收账款   万元，合同编号为   合同项下形成的应收账款   万元，...... ）
3.如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接扣划相应金额的履约保证金。
第十条  运输方式：
第十一条  其他补充条款：（有关质量要求、包装、运输、风险、监造和检验、分包和转包、保密、知识产权、保险、不可抗力、违约、合同变更、中止与解除等内容均在《供货框架合同》中进行了相关约定，
第十二条 授权：基于本合同的任何协议、会议纪要、检验记录、验收证书、扣款协议等，凡涉及到签字确认的事项，乙方授权代表均需向甲方提供其所属公司的正式授权。
第十三条  解决合同纠纷的方式：本合同如发生双方不可协调的问题，则争议解决方式为下列第   种。
1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.提交大连仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。仲裁地点为    。
第十四条 其他：
1.通知与送达
（1）甲方合同联络人：姓名      身份证号       职务     电子邮箱       邮寄地址        。
（2）乙方合同联络人：姓名      身份证号       职务     电子邮箱        邮寄地址        。
（3）除另有约定外，双方指定本合同载明的联络人及联络方式为双方通讯及联系地址，并承诺在联络人或联络方式发生变更后5日内以书面形式通知另一方，该变更在另一方收到更改通知后生效，否则，非变更方任何送达至变更方变更前联络方式的通知均视为有效送达。
2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。
3.本合同是双方签订的合同编号为 
     《供货框架合同》不可分割的一部分，与该《供货框架合同》共同对双方产生约束力，本合同未约定事项按该《供货框架合同》的约定执行，同一内容本合同约定与《供货框架合同》约定不一致的，以本合同约定为准。
4.本合同附件是合同不可分割的一部分，同样具有法律效力。
5.本合同一式　　份，甲方执　　份，乙方执　  份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
住所：                                 住所：
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系人：                               联系人：
电话：　　                             电话：　　
邮箱：                                 邮箱：
邮政编码： 
                         邮政编码： 

税号：                                 税号：
开户行：                               开户行：
账号：                                  账号：

7.3               专用合同条款
本表关于要采购的设备的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本专用合同条款为准。本表未列明的条款按第一节通用条款执行。

	条款号
	内容

	第五条
	质保期：按照合同框架第5条  质量保证及质保期执行。

	第六条
	1.交付地点： 一重集团大连核电石化有限公司厂区内。
2.交付时间： 合同签订后50天内安装调试验收交付使用。

3、其他要求按照框架合同第7条 交付和第15条违约赔偿条款执行。

	第七条
	1.乙方需在交付后5 天内完成安装调试及验收，实施交钥匙工程。
2.安装、调试、验收的方式及要求按技术协议执行，调试要有记录，验收要有验收大纲及培训记录。

	第八条
	1）、合同签订后，设备整体验收合格，并提供全部相关单据和资料后，乙方开具合同全额税率为13％的增值税发票和收据，甲方支付合同总额90%验收款；合同总额10%为质保金，质保期自验收之日起1年，质保期满且无质量问题甲方支付10%质保金。    

2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，甲方将承兑汇票交付给乙方即视为甲方已经履行了支付义务。

3.乙方向甲方办理结算的单据，均应注明合同号、产品编号、名称、型号、规格、单位、数量、重量、价格、到货地点、设备制造厂等。

注意：设备开具13%的增值税专用发票，投标报价为含税总价，投标人需在报价中明确对应项税率。

	第十条
	产品的运输及装卸由卖方负责，运输费用及风险、装卸费用及风险均由卖方承担。

	第十一条
	其他补充条款：包装标准、包装物的供应与回收：包装应该符合厂家出厂标准，包装保证完整，包装物损坏的，买方有权拒收；包装物不回收。

	第十三条
	解决合同纠纷的方式：本合同如发生双方不可协调的问题，则争议解决方式为下列第2种。

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.提交大连仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。仲裁地点为 合同签订所在地   。


7.3                     合同附件格式
合同协议书
合同协议书
 
（买方名称，以下简称“买方”）为获得 
 （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受       （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函；
（3）商务和技术偏差表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）分项报价表；
（8）中标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术服务和质保期服务计划；
（10）其他合同文件。
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.  签约合同价：人民币（大写）                
（¥           
）。
4. 卖方承诺保证完全按合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式 
份，合同双方各执 
份。
7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
买方： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字）
 
年 
月 
日
卖方： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字）
 
年 
月 
日
7.4               履约保证函（金）格式
保函编号：
开立日期：
受益人：
本保函作为__________（以下简称“卖方”）的履约保函，系为贵公司和卖方就_________（以下简称“项目”）订立的第 _________号合同（以下简称“合同”）出具。
    我行（履约保函出具银行）在此无条件且不可撤销地向贵公司提供总金额相当于合同金额百分之十，即人民币_________元（大写）的连带责任保证。我行保证不以任何理由向受益人追索。我行的权利义务的继承人和受让人亦受同样的约束。我行同意下述条件：
  1. 我行向贵公司保证卖方根据合同履行义务并承担责任。
  2. 如果贵公司书面通知我行卖方未能履行或者承担由合同引起的或与合同有关的合同项下的任何义务或任何责任，我行将在收到贵公司书面通知后立即以通知中规定的方式支付贵方要求的合计不超过 _________的款项。
  3. 本保函适用于本合同以及在本合同项下作出的、给予的或同意的所有修订、更改或附加部分，不论我行是否收到该修订、更改或附加部分。我行放弃取得有关上述修订、更改或附加部分的通知的权利。本保函对贵方根据合同条款全部或部分地转让合同权利的有关受让方仍然有效。
  4．对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
  5．本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及贵方同意的时间的宽限或其他延长或贵方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。上述变更、宽限、其他延长或贵公司的行为亦无需通知我行。
  6.本保函自开立之日起生效。在本合同设备由你方签发“最终验收证书”28日后，本保函失效。
  银行名称：中行、工行、农行、建行
  （盖章）
 负 责 人：
（签章）

7.5                    商务要求

一、工期：合同签订之日起     个日历日
二、付款方式
1.本合同价款的支付：
设备到达交货地并验收合格后，乙方10日内开具税率为13%的合同全额增值税专用发票，甲方向乙方支付合同价格90%的价款。留10%的价款作为质保金，质保期结束后支付。
2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，甲方将承兑汇票交付给乙方即视为甲方已经履行了支付义务。

3.乙方向甲方办理结算的单据，均应注明合同号、产品编号、名称、型号、规格、单位、数量、重量、价格、到货地点、设备制造厂等。

三、质保金支付期限及保修期限：

质保金支付日期为验收之日起一年。
由作业造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理，乙方未回应修理通知或在约定时间内乙方拒不修理时，甲方有权委托第三方修理，其产生的费用按维修所发生的费用额从质量保修金中扣除，超支部分由乙方负担。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长保修期，并应在原保修期届满前发出延长通知。
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由乙方承担。
四、违约赔偿
1、在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：
乙方违反合同约定进行转包或分包的；乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入作业现场的材料或设备撤离作业现场的；由于乙方原因，造成工期延误的；乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；乙方未能按照合同约定履行其他义务的。
2、乙方出现上述违约情形时，甲方有权同时采取下列一项或多项措施：
(1)乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，乙方在规定期限内未改正的，甲方有权另行安排作业单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给甲方造成的损失甲方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求乙方继续赔偿；
(2)工程质量不符合合同规定的，要求乙方无偿修理或返工；
(3)甲方有权直接解除合同，并要求乙方赔偿全部损失；
(4)因乙方原因造成工期延误，乙方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；
(5)甲方认为应当采取的其他措施。
五、仲裁
双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订地人民法院诉讼解决。
8.0、作业管理要求（如需进厂安装调试）
作业时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从甲方指挥。安全作业、文明作业（作业现场必须设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。设备现场拆解及安装过程中作业方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业和招标人有关安全规定及安全工作规程。

一、现场作业

1、乙方应对本工程的作业安全负责。乙方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织作业，采取严格安全防护措施，保证职工在作业过程中的安全和健康。在工程开工前乙方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待甲方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派安全监护人员。
2、乙方应为作业相关人员办理工伤保险并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的甲方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。
3、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由乙方承担。
4、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近作业前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。
5、甲方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除乙方的工程安全责任。
6、乙方在甲方现场须接受甲方有关管理制度的管理，否则甲方可依据自身有关制度规定作出处罚。
7、作业用临时配电柜采购人现场指定，作业用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用乙方负责。
8、材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求厂家为一线品牌。
9、乙方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案、特种设备检验、使用登记手续办理等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用乙方负责。
10、根据国家规定及地方政府要求，乙方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。承包人必须为进入作业现场的每一位员工办理安全保险、第三者责任险等国家、地方政府规定投保的一切险种。如若甲方需要，乙方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。
11、乙方方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络作业图计划，工程的作业必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时作业，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于乙方原因造成作业进度严重拖期，甲方将进行处罚，直至更换作业队伍。作业现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间作业照明必须完全满足作业的要求，作业人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，作业现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明作业。
12、作业中发生一切人身、设备事故乙方自行负责，所有外部协调工作由乙方负责。
13、乙方不得以任何形式转包工程。
14、乙方进入现场前，需按甲方要求办理开工报告、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有作业许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全方可开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。手续齐全方可开工，一切费用乙方自理。
15、乙方必须严格执行甲方对外埠作业单位的各项管理规定，遵守甲方的厂规、厂纪，服从管理。
16、乙方需与一重签订《供货框架合同》。
17、须做到完工场清。
上述内容与投标报价同样重要。
二、动力需求及配置
采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。
现场作业用水、用气承制方根据生产情况自行解决。
三、安全事故考核
1、因卖方原因造成1人轻伤事件，处罚100000元/次；
2、因卖方原因造成1人重伤事件，处罚500000元/次；
3、因卖方原因造成1人死亡，或3人以下重伤事件，处罚800000元/次；
4、因卖方原因造成3人以下死亡，或10人以下重伤事件，处罚1000000元/次；

5、因卖方原因造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤事件，处罚1500000元/次；
6、因卖方原因造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤事件，处罚2000000元/次；
7、因卖方原因造成30人以上死亡，或者100人以上重伤事件，处罚2500000元/次。

四、日常基础管理（如适用）
1、人员应自觉接受安全检查，拒不接受甲方安全管理人员监督检查的，每人次支付违约金1000元。

2、未进行三级安全教育或无证上岗的，每人次支付违约金1000元。

3、发生斗殴事件，对承包单位支付违约金1000-5000元，情节严重的追究其刑事责任；
4、酒后上岗，每人次支付违约金2000元。

5、安全组织管理体系不完善或运行效率低，安全管理不到位扣2000元。
6、未及时传达并贯彻甲方下发的安全管理文件及相关会议精神，每次扣500元。
7、专职安全员责任不落实，未经常性对作业区域、作业人员进行巡查，或对违章作业未及时予以制止，扣1000元。
8、危害因素辨识和风险评价达不到要求，现场执行出现“两张皮”现象扣1000元。
9、未对接触职业病危害的员工进行职业病危害告知，每人次支付违约金500元。
10、未按要求为员工配备劳动防护用品的，每次支付违约金1000元。配备的劳保用品与甲方型号和厂家不同的（工作服不包括在内）每次支付违约金1000元。
11、不配合甲方的检查，包括但不限于，甲方的监督检查、甲方上级公司及政府相关部门的监督检查，每次支付违约金2000元，对检查提出的问题未在规定时间内进行整改的，每次支付违约金1000元。
12、配备人员能力，不符合能力要求的，每人次，每条款支付违约金500元。
13、重要会议、活动和节日期间（人代会、职工代表大会、大型运动会、大型庆祝活动和法定节日等），违章加重支付违约金。

五、文明作业管理
1、乙方必须配置专门清洁人员，保证作业区域时刻保持整洁，道路和通道保持畅通、整洁，无散落物。
2、作业区域堆积垃圾和废料每天下班前运回临建区域分类放置，不可回收垃圾及时清理，不得溢出垃圾池。
3、所有垃圾不得在现场焚烧或掩埋。
4、材料必须按作业现场总平面布置图堆放，布置合理，做到安全、整齐堆放，不得超高。材料堆放应分门别类，悬挂标牌，标牌应标明名称、品种、规格数量等。
5、如乙方的现场文明作业情况达不到要求，甲方有权指派他人进行管理，并相应地向乙方收取费用。
6、违反以上条款，给予支付违约金1000元，并责成进行整改。
7、车辆/厂内交通管理
(1)只允许工程必需的车辆进入作业现场；

(2)进入作业现场的车辆必须经过甲方检验，乙方应提供车辆的行驶证、检验报告、保险单及个人的驾驶证；

(3)场内车辆限速15km/h，进入生产装置必须开具火票；

(4)场内材料运输选用合适的车辆，装载时不得超长、超高、超重；

(5)违反以上1和4条款支付违约金1000元，2和3条款支付违约金1500元。
8、消防管理
(1)成立以项目经理为组长的消防管理小组，成立义务消防队；

(2)现场要有明显的防火宣传标识，定期对职工进行防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案；
(3)电、气焊工持证上岗，动火作业必须办理动火许可证；

(4)动火作业前要清除附近易燃物，配备火花捕捉设施、灭火工具和监火人，高处作业必须采取措施，能够防止火花飞溅；

(5)使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材；

(6)因作业需要搭设临时建筑，不得使用易燃材料；

(7)易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，符合防火规定。不准在库房内调配油漆；

(8)作业现场不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料；

(9)氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于l0m。禁止在现场使用液化石油气“钢瓶”和乙炔发生器；

(10)违反以上1、2、3条款，支付违约金1500元，并责成立即整改；4-9条款，支付违约金800元；

9、现场作业管理：
(1)在厂区内违章吸烟每人次支付违约金2000元并驱逐出厂；在承包商作业区域内发现烟头，每个支付违约金500元；
(2)无作业许可证进行作业，责令其立即停工补办作业许可证，并视情节处以每张作业许可证1500元及以上支付违约金；
(3)作业票填写严重不规范，每张支付违约金500元；使用各种超期、超出作业范围的作业票，视情节每张处1500元及以上支付违约金；
(4)用火、进入受限空间等作业现场应设监护人，监护人不在现场而擅自用火或进入受限空间作业，每次支付违约金1000元；
(5)电焊、气焊等用火作业达不到用火作业安全要求而进行用火作业的，视情节每次处以1000元及以上的支付违约金；
(6)高处作业人员不按规定系安全带、在高处或向高处抛扔物件的，视情节每次处1000元及以上支付违约金；
(7)起重吊装作业有未设警戒线等违章行为的，每次支付违约金500元；
(8)作业过程中有不戴安全帽、不按规定着装等情况的，每人次支付违约金500元；
(9)无证从事特种作业的，每人次支付违约金2000元；
(10)违反安全用电管理规定的，现场所用的电器元件（包括插头、插座、开关）损坏严重，继续使用的，每处扣罚800元；未装漏电保护器的，1000元；
(11)作业作业中，违章踩踏工艺管线、阀门、仪表箱、电缆线合（仪表、电气放线时桥架除外），视情节每人次处1000元及以上支付违约金；
(12)在防爆区使用非防爆工具的每人次支付违约金1000元；
(13)随意排放各类“三废”污染物，每处次支付违约金500-2000元；造成环保事故的按事故进行处理；
(14)射线作业区域未按规定采取防护措施、未挂警示牌，每次扣罚1000元；
(15)作业现场挖基础作业、大型设备吊装作业等要没有制定方案，每次支付违约金500-2000元；
(16)机械设备没有检验合格证、准入证，擅自使用者每项每次支付违约金500-2000元。
(17)使用未经验收或验收不合格的脚手架扣1000元。

9.0、入厂须知
根据《安全生产法》、大连市应急管理局和公司总部相关规定，为加强外协劳务及外来人员的安全管理要求，核电石化有限公司现就外来人员进入生产厂区，需办理相关手续通知如下：

一、凡需进入厂区的下列外协单位、劳务派遣公司、作业单位人员必须到安技环保部办理安全管理登记、签订安全管理协议书，人员接受入厂安全教育和告知并留有本人签字的教育记录后方可办理入厂手续；具体人员如下：

1、各类项目作业、设备安装、调试，设备设施维修检修工程、售后设备维修服务人员；

2、外协单位需进入一重现场作业人员；

3、需进技术中心的学习、考试人员；

4、厂房内外保洁人员。

二、办理安全管理登记、签订安全管理协议书应提供有关材料（装档案袋，注明资料明细，送审）：

1、《企业法人营业执照》副本复印件，并加盖单位（红）印章；

2、特种行业应提供《安全生产许可证》复印件加盖单位印章；

3、《大连市劳务公司、外协队伍安全生产备案登记表》原件；

4、特种作业人员应提供《特种作业操作证》原件及复印件；

5、单位负责人或项目负责人的《安全培训证》原件及复印件；

6、项目安全管理人员的《安全培训证》原件及复印件；

7、提供《项目合同》或《中标通知书》复印件；或甲方业务部门工作联系单；

8、提供：

(1)作业方各项安全规章制度；

(2)安全操作规程；

(3)安全作业措施方案；

(4)作业方安全管理组织机构；

9、乙方安全管理承诺书（项目经理签字或盖单位印章）；

10、提供进入一重生产现场人员参加《工伤保险》的证明；

11、进厂人员的无犯罪记录证明；

12、进入生产现场人员必须穿戴符合国家标准的劳动防护用品；

13、提供《外包、外协队伍情况登记表》，盖单位印章；

14、签订现场《安全管理协议》。

15、进入厂区人员统一穿戴荧光绿色反光背心。
对未按上述要求办理安全管理手续的单位、人员进入生产现场，一经发现将予以2000元-5000元的处罚，并责令退出生产现场，补办安全管理手续。对提供虚假证件材料的,一经查实，对造假作业方给予1000元-2000元处罚，相关人员清除出现场，并不得再次进入。

三、凡进入一重厂区的下列人员可在保卫科门卫处经安全告知、入厂须知，即可办理入厂手续。

1、不进入生产现场、厂房人员，即：进入各职能部门办公楼（室）人员，去码头的船员、黎明供气站工作人员；

2、进入厂房参观、公务检查检测、业务部门等外单位看设备及场地、检验产品等相关人员；

3、进入厂房库房货物、工件、业务联系单的相关人员；

4、产品监造人员。

上述人员进入生产现场不得操作一重任何设备设施，不得进行起重作业和指挥天车；

进入厂区人员必须遵守《一重安全生产管理制度》《一重安全通则》的规定。

6
1

